- Phương tiện đo/ Object: TỦ NHIỆT ẨM CHUẨN/ TEMPERATURE AND HUMIDITY CABINET

- Hãng sản xuất/ Manufacturer: AOV-NiKatei

- Kiểu/ Model: piecise	Số nhận dạng/ ID: 104

- Số hiệu/ SN: N/A

- Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:

+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: 15÷50 ºC	+ Độ phân giải/ Resolution: 0,1 ºC

+ Kích thước trong/ Internal dimension: NA

- Khách hàng/ Custommer: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV

- Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: Phòng hiệu chuẩn 1

- Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

AoV beta

Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: A10-158 - HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN TỦ VI KHÍ HẬU/ GUIDE ON CALIBRATION OF CLIMATE CHAMBER

- Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

| Chuẩn/ Standards | Mã nhận dạng/ ID | Liên kết chuẩn/ Traceable to | Hiệu lực đến/ Due date |
| --- | --- | --- | --- |
| Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất / Dial Thermo-Hygrometer | TB-10 | AoV | 08/2025 |
| Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất / Dial Thermo-Hygrometer | TB-116 | AoV | 12/2025 |
| Bộ ghi nhiệt độ 30 kênh / Memory Hilogger | TB-341 | AoV | 10/2025 |
| Nhiệt ẩm kế IOT / IOT Thermohygrometer | TB-543 | AoV | 07/2025 |
| Nhiệt ẩm kế chuẩn / Datalogger for Humidity and Temperature | TB-66 | VMI | 03/2026 |

- Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:

Nhiệt độ/ Temperature: [20,3 ÷ 21,4] °C	Độ ẩm/ Humidity: [54,0 ÷ 56,4] %RH

- Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: 14/04/2025

# Ngày hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng/

Recalibration date as request of customer: 14/04/2026

- Tem hiệu chuẩn/ calibration label: A0000104

# Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

# Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.

This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

# Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer‘s request.

A10-158-02

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 0242 2136 935 Email: info@aov.vn

Rev 01, 08/2022

VPDD: 54 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0283 5106 995 Website: www.aov.vn

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/

RESULTS OF CALIBRATION

- Độ chính xác nhiệt độ/ Temperature accuracy

| Nhiệt độ cài đặt/ Set temp., ºC | Nhiệt độ hiển thị/ Indication, ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value(1), ºC | Sai số/ Error(2), ºC | U/ Uncertainty(3), ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15,0 | 14,62 | +0,4 | 0,68 |
| 20 | 20,0 | 19,62 | +0,4 | 0,61 |
| 25 | 25,0 | 24,61 | +0,4 | 0,63 |
| 30 | 30,0 | 29,60 | +0,4 | 0,63 |
| 35 | 35,0 | 34,72 | +0,3 | 0,67 |

AoV beta

Đặc trưng hoạt động/ Performance

| Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Độ đồng đều nhiệt độ/ Uniformity(4), ºC | Độ ổn định nhiệt độ/ Stability(5), ºC | Biến động nhiệt độ tổng thể/ Overall variation(6), ºC |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 0,35 | 0,06 | 0,78 |
| 20,0 | 0,21 | 0,25 | 0,77 |
| 25,0 | 0,26 | 0,14 | 0,65 |
| 30,0 | 0,26 | 0,14 | 0,66 |
| 35,0 | 0,32 | 0,27 | 0,98 |

Ghi chú/ Notes:

(1): Giá trị trung bình của (9 x 10) kết quả đo (9 vị trí, 10 lần đo)/ The average of (9 x 10) measured temperatures (9 positions, 10 records).

(2): Hiệu giữa nhiệt độ hiển thị và trung bình đo được/ Difference of indication and average temperature.

(3): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.

(4): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau trong cùng một thời điểm/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at difference positions at the same time of recording.

(5): Một phần hai chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại các thời điểm khác nhau ở cùng một vị trí/ One-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at diference times of recording at the same position.

(6): Chênh lệch lớn nhất giữa các nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm/ The difference of the maximum and the minimum measured temperatures throughout observation time.

BẢNG SỐ LIỆU/ DATA TABLE

Bảng số liệu 1/ Table 1

# Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

# Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.

This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

# Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer‘s request.

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 15,0 | 14,78 | 14,79 | 14,52 | 14,50 | 14,50 | 15,03 | 14,41 | 14,41 | 14,52 |
| 2 | 15,0 | 14,85 | 14,84 | 14,55 | 14,54 | 14,51 | 15,06 | 14,44 | 14,43 | 14,55 |
| 3 | 15,0 | 14,87 | 14,84 | 14,57 | 14,57 | 14,54 | 15,14 | 14,48 | 14,44 | 14,57 |
| 4 | 15,0 | 14,74 | 14,75 | 14,50 | 14,47 | 14,46 | 15,04 | 14,39 | 14,37 | 14,50 |
| 5 | 15,0 | 14,77 | 14,77 | 14,48 | 14,49 | 14,47 | 15,02 | 14,39 | 14,36 | 14,51 |
| 6 | 15,0 | 14,78 | 14,80 | 14,51 | 14,48 | 14,49 | 15,10 | 14,42 | 14,41 | 14,53 |
| 7 | 15,0 | 14,76 | 14,79 | 14,52 | 14,49 | 14,51 | 15,07 | 14,43 | 14,44 | 14,54 |
| 8 | 15,0 | 14,75 | 14,81 | 14,47 | 14,53 | 14,51 | 15,08 | 14,42 | 14,46 | 14,55 |
| 9 | 15,0 | 14,74 | 14,79 | 14,50 | 14,54 | 14,51 | 15,06 | 14,44 | 14,45 | 14,56 |
| 10 | 15,0 | 14,78 | 14,82 | 14,54 | 14,52 | 14,53 | 15,10 | 14,46 | 14,45 | 14,58 |
| Trung bình/ Average |  | 14,78 | 14,80 | 14,51 | 14,51 | 14,50 | 15,07 | 14,43 | 14,42 | 14,54 |

AoV beta

Bảng số liệu 2/ Table 2

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 20,0 | 19,83 | 19,79 | 19,57 | 19,53 | 19,53 | 19,61 | 19,50 | 19,47 | 19,62 |
| 2 | 20,0 | 19,74 | 19,73 | 19,51 | 19,51 | 19,47 | 19,53 | 19,42 | 19,40 | 19,60 |
| 3 | 20,0 | 19,72 | 19,69 | 19,45 | 19,44 | 19,38 | 19,46 | 19,34 | 19,31 | 19,56 |
| 4 | 20,0 | 19,84 | 19,86 | 19,67 | 19,66 | 19,58 | 19,66 | 19,53 | 19,52 | 19,66 |
| 5 | 20,0 | 20,06 | 20,08 | 19,88 | 19,89 | 19,81 | 19,82 | 19,81 | 19,78 | 19,88 |
| 6 | 20,0 | 19,76 | 19,76 | 19,53 | 19,55 | 19,53 | 19,63 | 19,52 | 19,48 | 19,58 |
| 7 | 20,0 | 19,70 | 19,68 | 19,49 | 19,43 | 19,40 | 19,57 | 19,40 | 19,35 | 19,59 |
| 8 | 20,0 | 19,68 | 19,65 | 19,45 | 19,38 | 19,40 | 19,52 | 19,34 | 19,31 | 19,52 |
| 9 | 20,0 | 19,87 | 19,86 | 19,63 | 19,64 | 19,54 | 19,65 | 19,51 | 19,45 | 19,76 |
| 10 | 20,0 | 19,92 | 19,94 | 19,75 | 19,75 | 19,66 | 19,77 | 19,63 | 19,56 | 19,78 |
| Trung bình/ Average |  | 19,81 | 19,80 | 19,59 | 19,58 | 19,53 | 19,62 | 19,50 | 19,46 | 19,65 |

Bảng số liệu 3/ Table 3

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 25,0 | 24,67 | 24,67 | 24,42 | 24,53 | 24,36 | 24,63 | 24,33 | 24,40 | 24,77 |
| 2 | 25,0 | 24,70 | 24,70 | 24,45 | 24,59 | 24,36 | 24,70 | 24,38 | 24,49 | 24,83 |

# Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

# Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.

This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

# Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer‘s request.

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 25,0 | 24,63 | 24,61 | 24,34 | 24,47 | 24,31 | 24,74 | 24,27 | 24,42 | 24,65 |
| 4 | 25,0 | 24,74 | 24,74 | 24,51 | 24,61 | 24,43 | 24,90 | 24,44 | 24,50 | 24,79 |
| 5 | 25,0 | 24,86 | 24,85 | 24,59 | 24,71 | 24,49 | 24,82 | 24,47 | 24,56 | 24,92 |
| 6 | 25,0 | 24,86 | 24,82 | 24,55 | 24,64 | 24,46 | 24,84 | 24,45 | 24,46 | 24,88 |
| 7 | 25,0 | 24,87 | 24,83 | 24,56 | 24,64 | 24,51 | 24,88 | 24,45 | 24,54 | 24,87 |
| 8 | 25,0 | 24,79 | 24,76 | 24,45 | 24,62 | 24,43 | 24,89 | 24,40 | 24,54 | 24,75 |
| 9 | 25,0 | 24,81 | 24,76 | 24,47 | 24,59 | 24,42 | 24,90 | 24,38 | 24,45 | 24,76 |
| 10 | 25,0 | 24,78 | 24,74 | 24,48 | 24,55 | 24,39 | 24,81 | 24,37 | 24,41 | 24,79 |
| Trung bình/ Average |  | 24,77 | 24,75 | 24,48 | 24,59 | 24,41 | 24,81 | 24,39 | 24,48 | 24,80 |

AoV beta

Bảng số liệu 4/ Table 4

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 30,0 | 29,69 | 29,64 | 29,38 | 29,52 | 29,38 | 29,65 | 29,35 | 29,53 | 29,76 |
| 2 | 30,0 | 29,77 | 29,74 | 29,45 | 29,66 | 29,47 | 29,65 | 29,44 | 29,61 | 29,89 |
| 3 | 30,0 | 29,72 | 29,67 | 29,38 | 29,56 | 29,44 | 29,61 | 29,38 | 29,57 | 29,80 |
| 4 | 30,0 | 29,81 | 29,77 | 29,49 | 29,66 | 29,48 | 29,66 | 29,45 | 29,60 | 29,97 |
| 5 | 30,0 | 29,72 | 29,69 | 29,42 | 29,62 | 29,47 | 29,67 | 29,39 | 29,60 | 29,77 |
| 6 | 30,0 | 29,76 | 29,72 | 29,47 | 29,61 | 29,46 | 29,61 | 29,42 | 29,57 | 29,93 |
| 7 | 30,0 | 29,64 | 29,62 | 29,33 | 29,56 | 29,38 | 29,67 | 29,37 | 29,56 | 29,77 |
| 8 | 30,0 | 29,77 | 29,73 | 29,46 | 29,64 | 29,42 | 29,67 | 29,41 | 29,56 | 29,89 |
| 9 | 30,0 | 29,85 | 29,82 | 29,55 | 29,74 | 29,55 | 29,77 | 29,52 | 29,73 | 29,96 |
| 10 | 30,0 | 29,68 | 29,63 | 29,32 | 29,55 | 29,36 | 29,60 | 29,31 | 29,46 | 29,77 |
| Trung bình/ Average |  | 29,74 | 29,70 | 29,42 | 29,61 | 29,44 | 29,66 | 29,40 | 29,58 | 29,85 |

Bảng số liệu 5/ Table 5

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 35,0 | 35,06 | 34,95 | 34,69 | 34,88 | 34,67 | 34,89 | 34,61 | 34,79 | 35,15 |
| 2 | 35,0 | 35,12 | 35,02 | 34,73 | 34,99 | 34,66 | 35,12 | 34,68 | 34,88 | 35,23 |
| 3 | 35,0 | 35,11 | 35,01 | 34,70 | 34,99 | 34,75 | 35,22 | 34,67 | 34,94 | 35,19 |
| 4 | 35,0 | 35,04 | 34,93 | 34,63 | 34,89 | 34,67 | 35,12 | 34,60 | 34,81 | 35,11 |

# Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

# Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.

This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

# Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer‘s request.

| Lần đo/ No | Nhiệt độ hiển thị/ Indication., ºC | Giá trị chuẩn/ Reference value, ºC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 35,0 | 34,91 | 34,80 | 34,51 | 34,77 | 34,55 | 34,99 | 34,48 | 34,68 | 34,95 |
| 6 | 35,0 | 34,86 | 34,75 | 34,47 | 34,69 | 34,43 | 35,06 | 34,43 | 34,60 | 34,89 |
| 7 | 35,0 | 34,71 | 34,59 | 34,33 | 34,52 | 34,34 | 34,92 | 34,32 | 34,51 | 34,77 |
| 8 | 35,0 | 34,63 | 34,53 | 34,25 | 34,50 | 34,29 | 34,85 | 34,27 | 34,46 | 34,76 |
| 9 | 35,0 | 34,67 | 34,56 | 34,30 | 34,48 | 34,31 | 34,87 | 34,26 | 34,41 | 34,76 |
| 10 | 35,0 | 34,77 | 34,66 | 34,37 | 34,61 | 34,42 | 34,93 | 34,38 | 34,51 | 34,87 |
| Trung bình/ Average |  | 34,89 | 34,78 | 34,50 | 34,73 | 34,51 | 35,00 | 34,47 | 34,66 | 34,97 |

Bố trí các điểm đo/ Sensor installation locations

AoV beta

Độ chính xác độ ẩm/ Humidity accuracy

| Cài đặt/ Set value, %RH | Chỉ thị/ Indication, %RH | Giá trị chuẩn/ Reference value, %RH | Sai số/ Error, %RH | ĐKĐBĐ/ Uncertainty(3), %RH |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Thông tin thêm/ Other informations

  - Độ không đảm bảo đo chuẩn được xác định theo tài liệu ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995/ The standard uncertainty is determined according to the document: ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995.

  - Giấy chứng nhận này có hiệu lực với các phương tiện đo nhóm 1/ This certificate available to group 1 measuring instruments.

  - Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2/ This measuring instrument is not used directly to verify the measuring instrument of group 2.

  - Quy tắc ra quyết định và tuyên bố sự phù hợp được xác định theo tài liệu ILAC-G8:09-2019 mục 4.2.1 "Tuyên bố nhị phân cho quy tắc chấp nhận đơn giản"/ Decision rules and statements of conformity is determined according to the documents ILAC-G8:09-2019 item

4.2.1 "Binary statement for simple acceptance rule".

- Các tiêu chí đánh giá (nếu có) được thể hiện trong phụ lục hợp đồng với khách hàng/ Evaluation criteria (if any) are shown in contract appendix with the customers.

Liên kết chuẩn/ Traceability

- Các kết quả hiệu chuẩn của AoV cho các phép đo được công nhận trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn này được liên kết tới Hệ Đo lường Quốc tế (SI) thông qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) hoặc phòng hiệu chuẩn áp dụng ISO/IEC 17025:2017 được ILAC công nhận./ The AoV’s calibration result for the accredited measurements in this calibration certificate are traceable to the International System

# Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

# Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.

This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

# Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer‘s request.

of Unit (SI) though a National Metrology Institute (VMI) or an ILAC recognized ISO/IEC 17025:2017 calibration laboratory.

- Hệ đơn vị được sử dụng trong GCN hiệu chuẩn này tuân theo hệ đơn vị đo lường pháp định quy định trong “Luật đo lường 2011” và “Nghị định số 86/2012/NĐ-CP”./ The unit system used in this calibration certificate complies with the system of legal unit of measurement specified in “Law on Measurement 2011” and “Decree No.86/2012/NĐ-CP”.

Xem các thông tin khác tại/ See more information at: https://server2.aov.vn/app/cus/?id_phieu=123901

AoV beta

--- Hết/ End ---

# Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

# Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.

This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

# Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer‘s request.